产品说明书

★本说明书适用于LDM系列测径仪与DDC6显示单元组合，本组合可以对工件进行常规的外直径测量（以下简称常规测量）；也可以通过旋转工件，在多个方向采样直径值和中心位置，通过统计，计算和显示工件在一个截面的平均直径、径向综合跳动、误差、最大和最小直径（以下简称统计测量）。

一 、产品开箱检查：

包装箱内应含以下物品：

- LDM测量头（根据您的定单，可能是LDM25、LDM50、LDM80、 LDM100、LDM120、LDM150）；

- DDC6显示控制平台；

- 连接电缆线，即测量头与DDC6显示控制单元之间的连接电缆（插头为5芯，标准长度2m）；

- 电源线1根；

- 直线导轨及旋转装置(选配件)

- 产品说明书；

- 合格证

如有项目不符，请与厂商或代理商联系。

二 、产品性能指标：

测量范围及精度(单位为mm)：

型　　号　　测量范围　　显示分辨率　　重复性　　非线性

LDM25        0.1-25     0.001         0.002      0.003

LDM50        0.1-50     0.001         0.002      0.005

LDM-80       0.1-80      0.01           0.01      0.01

LDM-100      0.1-100     0.01           0.01      0.015

测量方式：激光扫描法

激光器：红色可视半导体激光器

激光器输出功率：〈2mW

工作电压：～220V±15％   50--60Hz

工作温度：－10～40℃

环境湿度：<85％RH

工作方式：连续

主要功能：测量头实时显示被测工件的外径和工件轴线位置；显示箱可选择显示工件转动时测量的平均直径、径向跳动值、误差值、最大直径及最小直径。

耗    电：<30W

三、 安装与接线

- 把LDM测量头和DDC6显示控制单元放置在坚固平整的桌面上。

- 安装工件旋转装置；安装时要注意：装置旋转过程中，被测回转体的轴线在水平方向位于测径仪开口中心，垂直方向位于激光扫描光带中心（使用时工件位置显示在0附近）。旋转装置不能遮挡激光扫描光带。

- 把通讯电缆带航空插头一端拧到LDM测量头的通讯插座，另一端接在显示控制单元端子上（接线说明参考7）。

- 插上旋转电机的控制连接插头。

- 插上电源线。

6、打开电源开关，调节电机调速旋钮（顺时针方向加速，逆时针方向减速）至合适的速度。

7、显示单元接线端子接线说明。

报警端子：1（ALARM）、8（ALARM）为超差继电器报警的常开端子。

通讯端子：2（RS485+）、9（RS485-）为和外部设备通讯端子。

数字量输入端子：3（SWITCH+）、10（SWITCH-），此产品无此功能。

电机调速端子：4（MOTOR+）、11（MOTOR-），此产品无此功能。

通讯扩展端子：5（EXP.RS485+）、12（EXP.RS485-）为和外部设备通讯端子,功能选配。

模拟量输出端子：6（AOUT）、7（500Ω）、13(AGND)为模拟量输出端子，此产品功能未加。

接地端子：14端子为接地端子。

四 、部件介绍

LDM测量头：

LDM测量头由激光扫描单元和接收单元组成，两单元通过信号电缆联接。在两单元之间垂直放一块挡板，在扫描头一侧可以在挡板上看到一条光带，此光带为测量区域。在测量时要保证被测工件的轴线在垂直方向要位于光带中心（辅显示器显示位置在0附近），工件轴线在水平方向位于扫描单元和接收单元空挡的中间位置。

DDC6显示控制单元：

DDC6显示控制平台接收测量头的测量数据，对数据处理后显示测量结果。

主要有以下功能：

- 有两种测量方式，自动和手动。自动方式：测量时按照设定的刷新时间进行循环测量统计显示；手动方式：需要外部触发开关后进行测量统计显示。

- 统计测量的显示阶段，通过键切换显示平均直径、圆度、径向跳动及被测物旋转后的最大直径和最小直径。

- 可以设置工件的标称直径、直径上偏差、下偏差、跳动上限，对工件进行分选，当测量值超过设定的偏差范围时，指示灯亮进行提示和报警。

- 可以对测量头的测量显示值进行校正。

五、参数设置及校正

1、面板各部介绍

| 名 称 | 功 能 |
| --- | --- |
| 左显示器 | 测量时显示平均、最大、最小直径和径向跳动；参数设置时显示项目编号。 |
| 右显示器 | 测量时显示平均、最大、最小直径和径向跳动；参数设置时显示设定值。 |
| MEAS指示灯 | 测量指示灯，指示测量状态，灯亮指示正在测量。 |
| SET指示灯 | 参数设定指示灯，指示设定状态，灯亮指示正在进行参数设定。 |
| AUTO指示灯 | 自动和手动指示，灯亮指示测量模式是自动测量；手动模式需要外部触发开关开始测量，到刷新时间显示测量数据。 |
| +NG、-NG指示灯 | 指示测量值是否超过设定的上限或下限，超上限+NG灯亮，超下限-NG灯亮；超径向跳动上限+NG、-NG指示灯同时亮。 |
| POSITION指示灯 | 指示工件在测量头窗口中心位置。 |
| 显示模式指示灯 | AVR指示：显示器显示测量平均值；MAX指示：显示器显示测量最大值；MIN指示：显示器显示测量最小值；DIF指示：显示器显示径向跳动值。 |
| SET键 | 设置参数时进入参数设定，在参数设定状态退出设定。 |
| 换位键 | 双功能：参数修改时切换闪动位；测量显示时切换自动/手动模式。 |
| 增加键 | 双功能：参数修改时，把闪动位数字加1 ；测量显示时切换左边显示器显示 |
| 减小键 | 双功能：参数修改时，把闪动位数字减1 ；测量显示时切换右边显示器显示 |
| 输入键 | 输入数字时，结束修改并保存参数 |

2、显示控制单元的参数设定

显示箱需设定9个参数，分别是：

F1：标称值（mm）

F2：上偏差(mm)，当最大值>标称值＋上偏差时，“+NG”指示灯亮

F3：下偏差(mm)，当最小值<标称值－下偏差时，“-NG”指示灯亮

F4：径向跳动上限，当测量径向跳动值大于此值，“+NG”、 “-NG”指示灯亮

F5：显示刷新时间（秒），也是径向跳动测量的采样时间，测量头上传数据频率约为30次/秒，推荐的刷新时间为0.2—5秒，此值不能低于0.2秒。

F6：报警方式0不报警，1上差报警，2下差报警， 3上下差报警，4跳动报警，其它不报警，5 外径和跳动同时报警。

F7：零值补偿值(um)，用于补偿仪器的随机测量误差和由于转轴转动的不圆度带来的误差。也可以用该值对径向跳动测量值进行标定。

F8：十位：DIF显示内容: 0-径向跳动;1-误差；2-圆度

个位：测量头型号0：25mm，1：50mm，2：100mm，3：150mm  4：200mm

F9：校正进入口令字输入，输入277802进行低点校正;输入277803进行高点校正

F10：	校正标准值输入，单位：毫米

参数设定步骤举例：

★ 注：以F1设为25.000mm，F2设为0.010mm，F3设为0.010mm，F4设为0.040mm，F5设为1.0s，F6设为3，F7设为30 um，F8设为1为例。

例中，带下划线的文字代表按键。如输入代表按“输入”键再松开；增加5次代表按5次“增加”键。    代表闪动显示的数字

操作          左显示               右显示                  说明

|  | 2 | 5．． | 002 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0．． | 002 | 4 | 2 |

| - | -33 | F | 1020 | -9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 333 | 6. | 0020 | 09 | 00 |

| 0 | 233 | 5. | 0020 | 09 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - | -33 | F | 1020 | -9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0. | 0020 | 29 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - | -33 | F | 2020 | -9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0. | 0020 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | -33 | F | 2020 | -9 | -0 |

| - | -33 | F | 3020 | -9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0. | 0020 | 29 | 50 |

| - | -33 | F | 3020 | -9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0. | 0020 | 19 | 00 |

| - | -33 | F | 4020 | -9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0. | 1020 | 29 | 00 |

| - | -33 | F | 4020 | -9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0. | 0020 | 4 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - | -33 | F | 5020 | -9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 0 | 3. | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | -33 | F | 5020 | -9 | -0 |
|  |  |  | 0 | 1. | 0 |

| - | -33 | F | 6020 | -9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - | -33 | F | 6020 | -9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 30 |

| - | -33 | F | 7020 | -9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - | -33 | F | 7020 | -9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 3.9 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - | -33 | F | 8020 | -9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 00 |

| - | -33 | F | 8020 | -9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 10 |

下面进行校正操作说明

3、校正（输入高低两点标准值）

当显示值与被测标准工件实际值有误差时，应对仪器重新校正，步骤如下：（以工件实际值10.000，仪器显示值9.997；实际值1.000mm，显示值1.005重新校正为例） 说明。

保存F8，进入参数校正密码输入状态

| - | P33 | A | S020 | S9 | -0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |

### （1）、高点校正：

| - | P | A。． | S | S | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 3 |

| - | - | C | A | L | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9. | 99 | 9 | 7 |

| - | - | C | A | L | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0. | 09 | 0 | 0 |

### （2）、低点校正：

| - | P | A。． | S | S | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 2 |

| - | - | C | A | L | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | 09 | 0 | 5 |

| - | - | C | A | L | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1. | 09 | 0 | 0 |

六、使用

下图是一种自动工件旋转装置的使用示意。此旋转装置由导轨、滑动轴承、微型直流电机、皮带、主动轮、被动轮和联接杆等组成。右侧为主动轮部分，由直流电机带动皮带，皮带摩擦主动轮，两个主动轮支撑工件并带动工件转动；左侧为被动轮部分，两个被动轮支撑工件并由工件带动转动。主动轮部分和被动轮部分由联接杆联接，松开联接杆的锁紧螺丝可以调节主动轮部分和被动轮部分的间距；拧紧锁紧螺丝后，可以使两部分一起在导轨上滑动。

微型直流由可调电压直流电源供电，用户可根据实际要求调节电机转速。为达到较好的测试效果，建议调节电机速度，使工件转速为60转/分或30转/分。

显示箱保持上次关机前的显示模式和控制模式，按换位键可以手动/自动转换，按增加健、减小健可切换显示平均值、最大值、最小值、径向跳动值。

当一次采样的最大值>设定的标称值+上偏差或者一次采样的最小值<设定的标称值-下偏差时,“报警”指示灯亮并按照设定的报警方式进行报警。

测量前，应根据工件的标称值和要求公差在显示箱上设定标称值、上差、下差、径向跳动上限值，根据测量速度设定显示刷新时间，根据随机误差大小设置零点补偿量。

八、日常保养及使用注意事项

1、 保持测量头窗口玻璃清洁，出现脏污应用镜头纸或软布及时擦净，可用酒精或无腐蚀性的清洁剂。

2、 仪器中的各种参数直接影响到正常使用，不可随意改动。

注意： 为保证人身安全,设备金属外壳必须可靠接地!

打开测量头侧盖后请不要直视激光器以免损伤眼睛

联系我们

地    址： 郑州市高新区红松路36号     联 系 人： 兰新村

电    话： (0371) 66332808              传    真： (0371) 66370079

热    线：（0）13603990898             邮    编： 450004

网    址： http:// www.mrkj.net

# Text boxes

图1  LDM测量头及自动控制工件旋转装置

自动

手动指示

超下差指示

跳动值指示

F6改为3

参数设定指示

左显示器

F7原零点补偿值为0

输入

最大值指示

平均值指示

跳动值指示

增加3

F6原报警方式为0

最小值指示

最大值指示

电源开关与指示

位置指示

测量显示，左显示器显示25.020mm,右显示器0.042mm。

SET

换位3，减小1，换位1，减小1

F1原标称直径为36.000mm

右显示器末位闪动

F1改为25.000

输入

F5改为1.0s

减小5，换位，减小2

F5原刷新时间为3.5s

输入

F4改为0.040mm

换位1，增加2，换位1，减小1

F4原跳动上限为0.040mm

输入

F3改为0.010mm

减小5，换位1，减小1

F3原下差为0.025mm

平均值指示

电机调速旋钮

增加3次，换位，增加1次，换位，增加1次，换位，增加1次，换位，增加2次

超上差指示

输入

进入校正输入状态显示9.997（实际工件为10.000）

测量正常指示

减小2次，换位，减小5次，换位，增加3次，换位，增加2次，换位，增加2次，换位，减小3次

经多次键操作，密码设置为：277803

输入

增加5次或者

减小5次

F2改为0.010mm

减小5，换位1，减小1

F2原上差为0.025mm

右显示器末位闪动

输入

经多次键操作，参数修改为1.000，最后按输入键，保存，返回到正常测量状态

经多次键操作，参数修改为10.000，最后按输入键，保存，返回到正常测量状态

测量指示

输入

进入校正输入状态显示1.005（实际工件为1.000）

减小3次，换位，减小5次，换位，增加3次，换位，增加2次，换位，增加2次，换位，减小3次

经多次键操作，密码设置为：277802

减小键

输入键

增加键

换位键

SET键

最小值指示

右显示器

换位，增加3

F7改为30um

输入

F8原型号和显示为00

增加1

F8改为01

输入